## časť 1
Verejný obstarávateľ/kupujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky/zmluvy: „Špeciálne analytické a laboratórne zariadenia pre NFP projekt NANOVIR“
Uchádzač/predávajúci:
Príloha č. 2 Výzvy na určenie predpokladanej hodnoty zákazky : Špecifikácia a cena predmetu zákazky | [9 empty] | * Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.
Cena predmetu zákazky / zmluvy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Špeciálne analytické a laboratórne zariadenia pre NFP projekt NANOVIR | [6 empty] | Cena za MJ |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ
p. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Číslo rozpočtovej položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ |  | bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) * | DPH (EUR) | s DPH (EUR) | bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | s DPH (EUR)
A | B | C |  | E | F | G | H | I | H/100 x I | H + J | F x H | L/100 x I | L + M
1 | Rastrovací elektrónový mikroskop pre nanoštruktúrované systémy s vysokým rozlíšením | Rastrovací elektrónový mikroskop pre nanoštruktúrované systémy s vysokým rozlíšením bude využívaný v projekte na mikroskopickú charakterizáciu aj slabo vodivých vzoriek bez pokovenia. Bude využívaný pri štúdiu štruktúry a dizajnovaní magnetických nanočastíc pre magnetickú separáciu DNA. SEM mokroskop s rozlíšenie pri 30 kV v móde vysokého vákua : ≤3nm, v móde nízkeho vákua : ≤4 nm, rozlíšením menej ako 3 nm v móde vysokého vákua pri 3 kV, SE a BSE detektory, FEG-emitor: Shotkyho katóda, príslušenstvo pre mód vysokého vákua, možnosť merať magnetické vzorky, prúd zväzku: 300 nm, posuv obrazu 50nm, rotačná pumpa, iónová pumpa, medzné vákuum 10-7 Pa, jednofázové napájacie napätie. Ovládanie mikroskopu pomocou myši, klávesnice, ovládacieho panelu a dotykovej obrazovky. Softvér, potrebný k ovládaniu mikroskopu a ku spracovaniu jeho výstupných dát, musí byť kompatibilný s 64-bitovou verziou operačného systému Windows 10. Riadiaci PC musí mať dostatočne veľký disk na ukladanie obrázkov (min. 1 TB), DVD-RW mechaniku, USB 3.0 rozhranie, veľký LCD monitor (s uhlopriečkou najmenej 23´´), sieťovou kartou umožňujúcou pripojenie ku vnútornej sieti. Všetko musí byť súčasťou dodávky. - FEG zdroj: Schottkyho emitor, garancia emisie minimálne 3 roky od prevzatia mikroskopu - Mód vysokého vákua (HV) - Mód nízkeho vákua (LV) - Tlak v komore min. do 130 Pa - Jednoduché softwérové prepínanie medzi režimami HV a LV (ako z režimu HV do LV, tak z režimu LV do HV) - Urýchľovacie napätie aspoň v intervale 500 V – 30 kV - Veľký prúd zväzku minimálne 450 nA po dobu min. 72 hodín bez poškodenia emitora - Minimálne požadované rozlíšenie (určené metódou edge detection podľa ISO/TS 24597 normy 25 %/75 %): - HV mód: min. 0,8 nm pri urýchľovacom napätí 30 kV - HV mód: min. 1,2 nm pri urýchľovacom napätí 15 kV - LV mód: min. 1,8 nm pri urýchľovacom napätí 3 kV - LV mód: min. 1,8 nm pri urýchľovacom napätí 15 kV - Plne analytická komora o rozmeroch s veľkosťou vstupného otvoru minimálne 170 mm x 170 mm s možnosťou nainštalovania dvoch protiľahlých (180 °) EDS systémov, EBSD systému a WDS systému naraz - Mechanicky a počítačovo eucentrický stolček pri všetkých pracovných vzdialenostiach - Stolček upevnený vo vnútri komory vzoriek a motorizovaný v 5 osiach (X, Y, Z, T, R) - Posuny motorizovaného stolčeka: - Os X: min. 120 mm - Os Y: min 100 mm - Os Z: min. 80 mm s kontinuálnym posunom - Rotácia 360 ° Mikroskop musí byť celkom nový a nepoužitý. Súčasťou dodávky musí byť i všetko zariadenie (t.j. ovládací PC, ovládací softwér, vývevy, hadice, atď.) nevyhnutné pre uvedenie do prevádzky a vlastnú prevádzku mikroskopu. | 0H1P19 | súbor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena predmetu zákazky / zmluvy L: 0; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: 0 | celková cena za časť predmetu zákazky v EUR s DPH
Cena predmetu zákazky / zmluvy H: za uchádzača/predávajúceho V .......................................... dňa .......................; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: podpis: | ..........................................
Note on D10: Alexovič Matiašová: PHZ bez DPH, bola vložená pre každú položku jednotlivo

## časť 2
Verejný obstarávateľ/kupujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky/zmluvy: „Špeciálne analytické a laboratórne zariadenia pre NFP projekt NANOVIR“
Uchádzač/predávajúci:
Príloha č. 2 Výzvy na určenie predpokladanej hodnoty zákazky : Špecifikácia a cena predmetu zákazky | [9 empty] | * Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.
Cena predmetu zákazky / zmluvy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Špeciálne analytické a laboratórne zariadenia pre NFP projekt NANOVIR | [6 empty] | Cena za MJ |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ
p. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Číslo rozpočtovej položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ |  | bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) * | DPH (EUR) | s DPH (EUR) | bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | s DPH (EUR)
A | B | C |  | E | F | G | H | I | H/100 x I | H + J | F x H | L/100 x I | L + M
1 | Laboratórny potenciostat | frekvenčný rozsah 10μHz - 1MHz, maximálny prúd ±2A, Minimálny potenciálovy rozsah ±10V, Podporuje 2-,3-,4-elektródový system, Minimálna potenciálna presnosť ovládania: 0,1% × plný rozsah ± 1mV, Minimálne potenciálne rozlíšenie: 10 μV, Minimálny potenciálny prírastok 0,075 mV, Minimálna citlivosť prúdu: 1pA, Komunikačné rozhranie: USB. | 0H1P29 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena predmetu zákazky / zmluvy L: 0; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: 0 | celková cena za časť predmetu zákazky v EUR s DPH
Cena predmetu zákazky / zmluvy H: za uchádzača/predávajúceho V .......................................... dňa .......................; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: podpis: | ..........................................
Note on D10: Alexovič Matiašová: PHZ bez DPH, bola vložená pre každú položku jednotlivo

## časť 3
Verejný obstarávateľ/kupujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky/zmluvy: „Špeciálne analytické a laboratórne zariadenia pre NFP projekt NANOVIR“
Uchádzač/predávajúci:
Príloha č. 2 Výzvy na určenie predpokladanej hodnoty zákazky : Špecifikácia a cena predmetu zákazky | [9 empty] | * Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.
Cena predmetu zákazky / zmluvy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Špeciálne analytické a laboratórne zariadenia pre NFP projekt NANOVIR | [6 empty] | Cena za MJ |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ
p. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Číslo rozpočtovej položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ |  | bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) * | DPH (EUR) | s DPH (EUR) | bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | s DPH (EUR)
A | B | C |  | E | F | G | H | I | H/100 x I | H + J | F x H | L/100 x I | L + M
1 | UV-VIS spektrofotometer | UV/VIS spektrofotometer s fixnou výstupnou štrbinou, pracujúci v dvojlúčovom režime SPLIT BEAM Minimálny vlnový rozsah : 190 – 1100 nm, chladený detektor (CDD), Spektrálna štrbina : fixná 1,4 nm; Minimálny fotometrický rozsah zobrazenia : - 8,0 do 8,0 A; Minimálny fotometrický rozsah merania : - 3,0 do 3,0 A; Minimálny lineárny rozsah merania: 0 – 4 A; Špeciálna pozícia pred detektorom pre meranie rozptyľujúcich vzoriek Minimálna presnosť nastavenia vlnovej dĺžky: (menej ako) ± 0,1 nm. Všetko musí byť súčasťou dodávky. Zariadenie musí byť celkom nové a nepoužité. | 0H2P30 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena predmetu zákazky / zmluvy L: 0; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: 0 | celková cena za časť predmetu zákazky v EUR s DPH
Cena predmetu zákazky / zmluvy H: za uchádzača/predávajúceho V .......................................... dňa .......................; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: podpis: | ..........................................
Note on D10: Alexovič Matiašová: PHZ bez DPH, bola vložená pre každú položku jednotlivo

## časť 4
Verejný obstarávateľ/kupujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky/zmluvy: „Špeciálne analytické a laboratórne zariadenia pre NFP projekt NANOVIR“
Uchádzač/predávajúci:
Príloha č. 2 Výzvy na určenie predpokladanej hodnoty zákazky : Špecifikácia a cena predmetu zákazky | [9 empty] | * Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.
Cena predmetu zákazky / zmluvy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Špeciálne analytické a laboratórne zariadenia pre NFP projekt NANOVIR | [6 empty] | Cena za MJ |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ
p. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Číslo rozpočtovej položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ |  | bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) * | DPH (EUR) | s DPH (EUR) | bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | s DPH (EUR)
A | B | C |  | E | F | G | H | I | H/100 x I | H + J | F x H | L/100 x I | L + M
1 | Zariadenia na doplnenie vybavenia laboratória bunkových kultúr | "1. biologický termostat: • minimálny teplotný rozsah +5°C nad teplotu okolia až +75°C; • teplotná odchýlka priestorová maximálne 0,6°C pri 37°C; • teplotná odchýlka časová maximálne 0,2°C pri 37°C; • inteligentné zobrazenie a nastavenie prevádzkových parametrov; • veľký fluorescenčný displej, umiestnený vo dverách prístroja; • akustický a vizuálny alarm; • záznam alarmových stavov (história); • bezpečnostný termostat (teplotná ochrana); • vnútorný objem min. 194 litrov • Minimálne 2 ks perforované nerezové police (rozmery min. 430 x 550 mm, max. záťaž minimálne 25 kg, minimálne 19kg/komora); • nerezový interiér, vnútorné oblé rohy za účelom ľahkého čistenia, vnútorné sklené dvierka, minimálne vnútorné rozmery 708 x 464 x 589 mm ( v x š x h); • prirodzená cirkulácia vzduchu (bez ventilátora); • vonkajšia skriňa z galvanickej ocele chránenej chemicky odolným lakom, maximálne vonkajšie rozmery 920 x 640 x 738 mm ( v x š x h); • napájanie: 220-240V / 50 Hz, max. príkon: 710 W; • (hmotnosť: max. 65 kg;) • garancia kvality ISO 9001, certifikácia CE" | 0H2P20 | súbor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. centrifúga s chladením a príslušenstvom (rotor, adaptér na skúmavky) • chladenie v minimálnom rozsahu -9°C až 40°C, funkcia rýchleho vychladenia, funkcia vypnutia chladenia po max. 8 hod. nečinnosti; • nerezová centrifugačná komora, elektronická detekcia nevyváženia, automatická detekcia nerovnováhy; • kompaktný dizajn, rozmery max. 38 x 58 x 26 cm (Š x H x V) v každom parametre; • veľmi tichá prevádzka, maximálna hlučnosť 46 dB(A); • akcelerácia ≤20 s a decelerácia ≤28 s; • jasný a ľahko ovládateľný digitálny displej s nastavením času a rýchlosti, prehľadné ovládacie prvky a digitálne ukazovatele najdôležitejších parametrov centrifugácie; • ovládanie pomocou otočných gombíkov; 2 programovateľné tlačidlá • nastavenie otáčok v minimálnom rozsahu 100 – 4 400 otáčok /min, krok nastavenia otáčok max. 100 otáčok/min; • nastavenie času centrifugácie v minimálnom rozsahu 0 až 99 min alebo kontinuálne; • nízka prístupová výška centrifúgy – max. 60 cm; • automatické otvorenie veka centrifúgy po ukončení centrifugačného cyklu; • štandardný alebo pomalý rozbeh a dobeh centrifugácie pre citlivé aplikácie; • optimalizované odvetranie centrifugačnej komory cez zadnú stenu centrifúgy; • bezpečnostné a aplikačné certifikáty CE, UL • dostupnosť širokého spektra rotorov a adaptérov pre centrifugáciu rôznorodých, v klinickej praxi najčastejšie používaných, skúmaviek v objemovom rozpätí od 1,5 ml až do 85 ml; • funkcia rýchleho stočenia (tzv. ShortSpin); • funkcia odpočítavania času až po dosiahnutí nastavených otáčok za minútu; • autoklávovateľné všetky rotory a adaptéry (min. odolnosť pri 121°C 20 min); • možnosť použitia aerosól nepriepustných uzáverov závesov rotora pre bezpečnú centrifugáciu infekčných vzoriek; možnosť uzamknutia nastavených parametrov centrifugácie; • bezúdržbový pohon; • minimálny príkon 380 W; • súčasťou dodávky aj: o kompatibilný rotor s okrúhlymi závesmi, max. otáčky 3 000 x g – 4400 ot./min., a 2 balenia adaptérov na 15 a 50 ml skúmavky o kompatibilný rotor pre 24 x 1,5/2,0 ml skúmaviek, max. otáčky 1770 x g – 4400 ot./min., a adaptéry na 0,5 ml a 0,6 ml skúmavky – 4x 6 ks"
3.digitálne automatické pipety s variabilným nastavením objemu v rozsahu 15-300 µl (1ks) a 50-1000 µl (1ks): • ergonomický tvar, vhodný aj pre ľavákov, bez vonkajších kovových častí; • odpružený dolný kónus pipety – vysoká reprodukovateľnosť pipetovania, nízka sila nasadenia a odhodenia špičky, možnosť zablokovania odpruženia; • základné funkcie: pipetovanie, manuálne pipetovanie, pipetovanie a miešanie, dávkovanie, automatické dávkovanie; multi aspirácia, sekvenčné dávkovanie, reverzné pipetovanie, riedenie, sekvenčné pipetovanie, uloženie fixného objemu, uživateľské programovanie, • jednoduchý výber funkcie otočným kolieskom s popisom; • jednoduché nastavenie objemu tlačidlovým spínačom (intuitívny systém – hore je viac, dole je menej); • jednoduché ovládanie, nízka hmotnosť; • prehľadný podsvietený farebný displej; • funkcia pripomenutia servisu pipety, zobrazenie intervalov údržby; • funkcia nastavenia typu kvapaliny, nápoveda pre použitie, nastavenie korekcie podľa nadmorskej výšky; • nastaviteľná rýchlosť nasávania a vypúšťania kvapaliny, min. 8 rýchlostí; • systém pre kalibrovanie a možnosť prepnúť (softvérová funkcia) nastavenia pipety pre iný typ kvapaliny než je voda (glycerol, etanol a iné); • autoklávovateľná celá dolná časť pipety; • jednoduchá údržbu, ľahko rozoberateľná bez použitia iných nástrojov; • automatické prepnutie do stand-by módu po max. 5 minútach nečinnosti; • minimálna výdrž batérie 8 hodín práce; • súčasťou dodávky aj nabíjací adaptér a dobíjateľná Li-polymer batéria pre každú pipetu, nabíjacia kolíska pre pripojenie do rotačného stojanu; • farebné označenie tlačidla pipety podľa veľkosti objemu; • zaistenie servisu pipiet; Požadovaná presnosť - udané sú maximálne hodnoty odchýlky pri referenčných objemoch:
Pipeta Objem Systematická chyba Náhodná chyba 50 – 1000 µ, 100 µl ± 3,0% ± 3 µl ± 0,6% ± 0,6 µl 500 µl ± 1,0% ± 5 µl ± 0,2% ± 1 µl 1000 µl ± 0,6% ± 6 µl ± 0,2% ± 2 µl 15 – 300 µl 30 µl ± 2,5% ± 0,75 µl ± 0,7% ± 0,21 µl 150 µl ± 1,0% ± 1,5 µl ± 0,3% ± 0,45 µl 300 µl ± 0,6% ± 1,8 µl ± 0,2% ± 0,6 µl elektronický pipetor (pracovný rozsah 0,1-100 ml): • ľahký a ergonomický pipetor; • nasávacia a vypúšťacia funkcia ovládateľná jedným prstom; • plne autoklávovateľný ; • určený pre pipety o objeme 0,1 – 100 ml; • hmotnosť max. 160 g; • kapacita batérie min. 1100 mAh/3,7 V; • nabíjanie do plného stavu max. 4 hod.; • minimálny počet dávkovacích cyklov - 2000 (s 25 ml pipetou); • zobrazenie stavu nabitia batérie pomocou LED indikácie; • hladké nastavenie rýchlosti čerpania; • možnosť použitia pipetora aj počas nabíjania; • súčasťou dodávky je aj nabíjačka, stojan na stenu a opierky pre odkladanie na pracovnú plochu s nasadenou pipetou, filtre s veľkosťou pórov 0,45 µm (2ks) "
Cena predmetu zákazky / zmluvy L: 0; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: 0 | celková cena za časť predmetu zákazky v EUR s DPH
Cena predmetu zákazky / zmluvy H: za uchádzača/predávajúceho V .......................................... dňa .......................; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: podpis: | ......................................
Note on D10: Alexovič Matiašová: PHZ bez DPH, bola vložená pre každú položku jednotlivo

## časť 5
Verejný obstarávateľ/kupujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky/zmluvy: „Špeciálne analytické a laboratórne zariadenia pre NFP projekt NANOVIR“
Uchádzač/predávajúci:
Príloha č. 2 Výzvy na určenie predpokladanej hodnoty zákazky : Špecifikácia a cena predmetu zákazky | [9 empty] | * Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.
Cena predmetu zákazky / zmluvy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Špeciálne analytické a laboratórne zariadenia pre NFP projekt NANOVIR | [6 empty] | Cena za MJ |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ
p. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Číslo rozpočtovej položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ |  | bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) * | DPH (EUR) | s DPH (EUR) | bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | s DPH (EUR)
A | B | C |  | E | F | G | H | I | H/100 x I | H + J | F x H | L/100 x I | L + M
1 | Wide field mikroskop s optickým clearingom | MIKROSKOP - Invertovaný mikroskop s kovovým telom a nízko položeným ťažiskom - plne motorizovaný statív. Univerzálny a rozšíriteľný na systémy TIRF, FRAP a ďalšie techniky. - ovládanie ostrenia a X,Y posuvu pomocou externého, voľne polohovateľného ovládača, nezávisle na PC - ovládanie pomocou výklopného, farebného dotykového LCD displeja. - možnosť vypnutia displeja pri citlivom snímaní - možnosť ovládať všetky motorizované funkcie na tele mikroskopu - riadiaca elektronika pre motorizované časti mikroskopu umiestnená v externej jednotke umiestniteľnej mimo antivibračného stola pre elimináciu tepelného žiarenia a vibrácií - dedikovaný hardwarový spínač pre analógové a digitálne signály s priamou komunikáciou statívu s perifériou vrátane kamery, osvetlenia, karuselov a uzávierky FOKUS - motorizovaný a kódovaný pohyb v osi Z - rozsah pohybu v osi Z: min. 11 mm - najmenší krok v osi Z: max. 5 nm - rýchlosť ostrenia min. 4 mm/s - automatické oddialenie objektívu od krycieho sklíčka vzorky pred zmenou objektívu - motorizovaná zmena pozície v osi Z s automatickým návratom pre jednoduchšiu aplikáciu immerzie - možnosť nastavenia korekcie parfokality pre rôzne triedy a typy objektívov - automatické varovanie pri prechode z imerzného objektívu na suchý a naopak - automatický návrat na zvolenú pozíciu v osi Z s odchýlkou max. +/- 10 nm v oboch smeroch posunu - hardwarový autofokus udržujúci stálu pozíciu voči kryciemu sklíčku (pre sklenené aj plastové sklíčka) - softvérový autofokus TUBUS A OKULÁRE - ergonomický tubus s možnosťou naklápania v rozsahu 30°-45°, s voľným priehľadom na vzorku - upevnenie okulárov typu siedentopf s možnosťou zvolenia spodnej a vrchnej úvrate - okuláre so zväčšením 10 x a zorným poľom 25 mm, obidva s nastaviteľnými dioptriami a odnímateľnými plastovými očnicami. KAMEROVÉ PORTY - dva motorizované bočné kamerové porty na tele mikroskopu, oba s výstupom 100/ 0 % na kameru s priemerom 19 mm a zhodnou strednou obrazovou rovinou - možnosť rozšírenia o ďalšie možnosti delenia svetla: 80/20 % a 50/50 % | 0H2P22 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STOLČEK - motorizovaný skenovací XY stolček s otvorom minimálne 150x100 mm pre výmenné inzerty. - rozsah pohybu minimálne 127x83 mm - automatické vypnutie/zapnutie spolu s mikroskopom - pozičné rozlíšenie maximálne 6nm - presnosť <1 µm - odchýlka pri návrate na zvolenú pozíciu <0.25 µm - rýchlosť minimálne 400 mm/s - zrýchlenie minimálne 1 m/s2 - možnosť kedykoľvek ovládať stolček manuálne pomocou ruky OSVETLENIE (práca v jasnom poli, tzv. „brightfield“) - výklopné rameno so vstavanou motorizovanou poľnou clonou - typ svetelného zdroja: LED - min. životnosť 25 000 pracovných hodín - min. 2 držiaky pre svetelné filtre - automatická motorizovaná uzávierka KONTRASTNÉ METÓDY - plne motorizovaný DIC (diferenciálna interferenčná kontrastná mikroskopia) - analyzátor zabudovaný vo fluorescenčnej kocke, na umiestnenie do fluorescenčného karuselu - automatické vybratie a vloženie všetkých optických prvkov pri prepínaní medzi kontrastnými metódami a fluorescenciou - automatické vybranie objektívového hranola analyzátora KONDENZOR - motorizovaný kondenzor pre automatickú zmenu kontrastných metód a automatického prispôsobenia pri zmene zväčšenia. - 6 pozícií v kondenzorovom karusele pre inzerty pre kontrastné metódy - hlava s pracovnou vzdialenosťou min. 28 mm s min. NA (numerickou apertúrou) 0.55 FLUORESCENCIA - motorizovaný a automatizovaný regulátor intenzity fluorescenčného žiarenia - motorizovaná uzávierka fluorescenčného žiarenia - motorizovaná poľná clona fluorescenčného žiarenia s automatickým prepínaním kruhového a obdĺžnikového priesvitu podľa zvolenej optickej trasy do okulárov alebo na čip kamery - dvojaké ovládanie intenzity fluorescencie: pomocou dedikovaného ovládača a v softvéri - motorizovaný karusel fluorescenčných filtrov so 6 pozíciami a s automatickým rozpoznaním vloženého filtru - absolútna zhoda všetkých fluorescenčných kanálov aj pri výmene fluorescenčných kociek (<1 pixel) - fluorescenčná kocka pre vizualizáciu fluorofórov v modrej časti spektra (napr. DAPI, Alexa Fluor 405) - fluorescenčná kocka pre vizualizáciu fluorofórov v zelenej časti spektra (napr. GFP, FITC, Alexa Fluor 488) - fluorescenčná kocka pre vizualizáciu fluorofórov v oranžovej/červenej časti spektra (napr. rhodamín, Alexa Fluor 555) - fluorescenčná kocka pre vizualizáciu fluorofórov v ďalekej červenej časti spektra (napr. Y5, CY5, Draq5) - multiband fluorescenčná kocka pre súčasnú vizualizáciu v modrej, zelenej a oranžovej časti spektra - externý zdroj fluorescencie typu LED so štyrmi excitačnými kanálmi, excitácia v rozmedzí 385-405 nm (1. kanál); 475-490 nm (2. kanál); 540-560 nm (3. kanál); 625-640 nm (4. kanál) - výdrž zdroja flourescencie minimálne 10 000 pracovných hodín
FILTROVÉ KOLESO - externé emisné filtrové koleso - rýchlosť zmeny filtru max. 30 ms - 5 pozícií pre emisné filtre - emisné filtre kompatibilné s fluorescenčnými kockami OBJEKTÍVOVÝ REVOLVER - motorizovaný objektívový revolver s miestom pre 6 objektívov - ochrana proti zatečeniu imerzie a médií do tela mikroskopu - objektívy: o semiapochromatický objektív s fluoritovou optikou, zväčšenie 5x, NA min. 0.2, pracovná vzdialenosť min. 13,5 mm, s fázovým kontrastom, suchý (bez použitia imerzie) o semiapochromatický objektív s fluoritovou optikou, zväčšenie 10x, NA min. 0.32 s fázovým kontrastom, suchý (bez použitia imerzie) o semiapochromatický objektív s fluoritovou optikou, zväčšenie 20x, NA min. 0.4 s fázovým kontrastom, suchý (bez použitia imerzie) o semiapochromatický objektív s planapochromatickou optikou, zväčšenie 20x, NA min. 0.75, s možnosťou korekcie hrúbky krycieho/podložného sklíčka, multiimerzný (voda, glycerol, olej) o planapochromatický objektiv s planapochromatickou optikou, zväčšenie 40x, NA min. 0.95, suchý (bez použitia imerzie) o planapochromatický objektiv s planapochromatickou optikou, zväčšenie 40x, NA min. 1.1, imerzný (voda) o planapochromatický objektiv s planapochromatickou optikou, zväčšenie 63x, s nastaviteľnou NA v rozsahu minimálne 0.65-1.35, pracovná vzdialenosť min. 0,14 mm, imerzný (olej) o planapochromatický objektiv s planapochromatickou optikou, zväčšenie 100x, NA min. 1.4, imerzný (olej) KAMERA - monochromatická kamera pre fluorescenčné snímanie - rozlíšenie: min. 2048x2048 (4.2 Mpix) - rýchlosť: min. 80 fps (pri plnom rozlíšení 2048x2048) - veľkosť pixelu: min. 6.4x 6.4 µm - linearita signálu: min. 99,75% - typ senzoru: sCMOS - veľkosť senzora: min. 13 mm x 13 mm - kvantová výťažnosť min. 80 % - šum pri čítaní: max. 0.9 e- - šum: max. 0.15 e-/px/s - dynamický rozsah: min. 30000:1 - možnosť pixel binningu: min. 2x2, 3x3, 4x4, 8x8 - interná pamäť: min. 1 GB - možnosť pripojenia kamery cez rozhranie Camera link
PC OS: Win 10 64-bit, alebo ekvivalent. Monitor: min. 37,5“, min. 4K rozlíšenie; SSD: min. 512GB; HDD: min. 2 TB; RAM: min. 64GB; CPU: min. 14 000 bodov benchmark; GPU: dedikovaná, min. 11GB, min. 3584 CUDA jadier. Periférie: vysokorýchlostné pripojenie LAN, klávesnica a myš v balení SOFTVÉR NA SNÍMANIE MIKROFOTOGRAFIÍ - plná kontrola pri nastavení parametrov snímania, ukladanie snímok do galérií, export dát do MS Excell, ukladanie metadát - automatické ukladanie všetkých medzikrokov v procese snímania na disk počítača - možnosť nastavenie parametrov snímania zhodných ako u už uložených snímok, základná úprava snímok - ovládanie motorizovaných častí mikroskopu a kamery - možnosť nastavenia predefinovaných profilov snímania - základné možnosti kvantifikácie: meranie intenzity, vzdialenosti a plochy - vkladanie popisov a mierky, ktoré sú ukladané do metadát snímky - možnosť pripojiť mobilné zariadenie alebo webového klienta k akvizičnej stanici prostredníctvom vzdialeného prístupu - možnosť vzdialeného sledovania priebehu experimentu (snímania), preskúmanie celého experimentu alebo otvorenie ľubovoľných obrázkových sérií nasnímaných počas experimentu - zahájenie, zastavenie alebo pozastavenie experimentov (snímania) prostredníctvom mobilného zariadenia - možnosť pripojenia a komunikácie viacerých vzdialených používateľov - možnosť ovládania riadiacej jednotky inkubačnej komory zo snímacieho softvéru - automatická detekcia stabilných hodnôt prostredia a varovanie užívateľa pri prekročení kritických hodnôt - automatické spustenie experimentu až pri dosiahnutí stabilných hodnôt prostredia - 3D vizualizácia a kvantifikácia nasnímaných objektov s možnosťou zobrazenia hĺbkovej mapy, zobrazenie objektov v 3D priestore - možnosť definovať minimálne 7 kanálov v rámci jedného snímania, každý s vlastnými parametrami snímania, metódou kontrastu a osvetlenia, možnosť nastaviť pre každý kanál zvlášť kontrast, dynamický rozsah, jas a gamma, možnosť nastaviť a odstrániť tzv. ROI - oblasť záujmu v jednotlivých kanáloch
modul pre pokročilé programovanie stolčeka mikroskopu (uvedené funkcie môžu byť integrované aj priamo v softvéri na snímanie mikrofotografií) • možnosť tvorby prehľadových snímok celej skenovanej oblasti (tzv. panorámy) manuálne aj automaticky • možnosť skenovania vzoriek vo voľne definovaných kanáloch v osiach X, Y, Z a v čase (t) • možnosť vytvárania pevných bodov zaostrenia (fokusu) aj u nerovných vzoriek • plná integrácia hardvérového a softvérového ovládania fokusu • možnosť skenovania ľubovoľných komerčne dostupných nosičov (podložné sklíčka, multijamkové platničky, petriho misky) • možnosť definovania ľubovoľného nosiča s ľubovoľným počtom jamiek s ľubovoľnými parametrami • možnosť definovať parametre skenovania u rôznych nosičov vzoriek vrátane percentuálneho obsiahnutia nosiča, či automatického stanovenia skenovacej oblasti • automatická detekcia objektov v prehľadovej snímke kvôli efektívnej práci pri snímaní • možnosť vytvorenia prehľadovej snímky pomocou zarovnania objektu s importovanou fotografiou objektu - možnosť vyhladenia hrán medzi susediacimi snímkami v panoramatickej snímke - možnosť automatického spustenia analýzy naskenovanej vzorky podľa vopred zvoleného formátu - možnosť programovania skenovania v osi Z a nastavenia softvérového autofokusu: • zhotovenie série snímok v rôznych polohách v osi Z (možnosť tvorby tzv. „Z-stack“) • skladanie týchto snímok do jednej snímky s rozšírenou hĺbkou ostrosti (možnosť tvorby tzv. „maximum intensity projection“) • trojrozmerná vizualizácia a úprava nasnímaných dát - možnosť snímania časozberných záberov s automatickým nastavením optimálneho a čo najkratšieho expozičného intervalu - modul pre softvérový optický clearing a dekonvolúciu (uvedené funkcie môžu byť integrované aj priamo v softvéri na snímanie mikrofotografií, alebo vyriešené iným spôsobom, napr. hárdverovo pridaním konfokálnej hlavy do zostavy mikroskopu): • možnosť optického clearingu objemných vzoriek, možnosť automatického zapnutia a vypnutia funkcie pri snímaní • možnosť 3D adaptívnej dekonvolúcie v reálnom čase s podporou všetkých dostupných jadier grafickej karty pre vyšší výkon • obidve funkcie plne integrované v softvéri na snímanie mikrofotografií bez nutnosti exportu do softvéru tretích strán
2 | Rutinný vibratóm | Elektronicky ovládaný vibratóm pre rutinné krájanie histologických vzoriek s lupou a osvetlením. - Veľkosť vzorky až do: 70 x 40 x 15 mm - Minimálny rozsah rýchlosti posuvu čepele: 0,025 - 2,5 mm / s - Nastaviteľné rezné okno: elektronické - Celkový zvislý zdvih vzorky: min. 15 mm - Možnosti zväčšenia: min. 2x zväčšenie - Amplitúda: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mm - Celkový vertikálny zdvih vzorky: min. 15 mm (motorizovaný) štandard - Minimálny rozsah krájania: 1 až 40 mm (nastaviteľný) | 0H2P23 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena predmetu zákazky / zmluvy L: 0; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: 0 | celková cena za časť predmetu zákazky v EUR s DPH
Cena predmetu zákazky / zmluvy H: za uchádzača/predávajúceho V .......................................... dňa .......................; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: podpis: | ........................................
Note on D10: Alexovič Matiašová: PHZ bez DPH, bola vložená pre každú položku jednotlivo

## časť 6
Verejný obstarávateľ/kupujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky/zmluvy: „Špeciálne analytické a laboratórne zariadenia pre NFP projekt NANOVIR“
Uchádzač/predávajúci:
Príloha č.2 Výzvy na určenie predpokladanej hodnoty zákazky : Špecifikácia a cena predmetu zákazky | [9 empty] | * Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.
Cena predmetu zákazky / zmluvy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Špeciálne analytické a laboratórne zariadenia pre NFP projekt NANOVIR | [6 empty] | Cena za MJ |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ
p. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Číslo rozpočtovej položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ |  | bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) * | DPH (EUR) | s DPH (EUR) | bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | s DPH (EUR)
A | B | C |  | E | F | G | H | I | H/100 x I | H + J | F x H | L/100 x I | L + M
1 | Zariadenie na štúdium povrchových vlastností metódou sorpcie/desorpcie | Zariadenie na štúdium povrchových vlastností ultramikro/mikro/mezopórovitých core-shell magnetických materiálov metódou sorpcie/desorpcie. Zariadenie umožňuje merať vlastnosti pri kryogénnych aj izbových teplotách a pomocou neho bude vyhodnocovaný objem pórov, veľkosť pórov a veľkosť povrchu. Parametre budú kľúčové pre výber správnych vzoriek na uzatváranie antivirálnych liečiv. Súčasťou dodávky musí byť i všetko zariadenie (t.j. ovládací PC, ovládací softwér, vývevy, hadice, atď.) nevyhnutné pre uvedenie do prevádzky a vlastnú prevádzku zariadenia. Riadiaci PC musí mať dostatočne veľký disk a výkonný procesor, DVD-RW mechaniku, USB 3.0 rozhranie, veľký LCD monitor (s uhlopriečkou najmenej 27´´), sieťovou kartou umožňujúcou pripojenie k sieti. - Výkonný softvér, potrebný k ovládaniu zariadenia a spracovaniu a vyhodnocovaniu dát, na redukciu dát, ktorý poskytuje rôzne možnosti ľahkej interpretácie. Softvér umožňuje opakované cyklovanie izoteriem - DFT, výpočet BET (Brunauer, Emmett a Teller), Langmuirov povrch, Temkin a Freundlichova izotermická analýza, Objem a distribúcia pórov v oblasti mezopórov a makropórov metódou BJH (Barrett, Joyner a Halenda) s použitím rôznych rovníc hrúbky vrátane štandardnej izotermy definovanej používateľom, Objem pórov a celkový objem pórov v rozsahu veľkostí pórov definovanom používateľom, - Výpočet adsorpčného tepla - meranie mikropórovitých a mezopórovitých látok a ich povrchových vlastností - použiteľné plyny na charakterizáciu: dusík, vodík, oxid uhličitý, argón a iné - rozlíšenie transducera: min. 0.0010342136 kPa - rozsah tlakov: minimálne 0 - 1013 kPa (0 – 10 bar/atmosfér) - prístroj má aspoň 2 odplyňovacie porty - teplotný rozsah odplyňovania: do 450 °C, zvyšovanie po 1 °C, odchýlka presnosti menšia ako ± 10 °C nastavenej hodnoty na termočlánku. - dve pumpy, jedna na analýzu, jedna na odplyňovanie - vákuum 5 × 10-3 mmHg - Prevodník teploty rozdeľovača (Minimálna presnosť ± 0,02 ° C, Minimálna stabilita ± 0,01 ° C za mesiac) - 3-litrová Dewarová nádoba - Prevádzková teplota v rozsahu min. 10 až 35 °C - Napájanie 240 V. Zariadenie musí byť celkom nové a nepoužité. | 0H2P26 | súbor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena predmetu zákazky / zmluvy L: 0; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: 0 | celková cena za časť predmetu zákazky v EUR s DPH
Cena predmetu zákazky / zmluvy H: za uchádzača/predávajúceho V .......................................... dňa .......................; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: podpis: | ........................................
Note on D10: Alexovič Matiašová: PHZ bez DPH, bola vložená pre každú položku jednotlivo

## časť 7
Verejný obstarávateľ/kupujúci: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predmet zákazky/zmluvy: „Špeciálne analytické a laboratórne zariadenia pre NFP projekt NANOVIR“
Uchádzač/predávajúci:
Príloha č. 2 Výzvy na určenie predpokladanej hodnoty zákazky : Špecifikácia a cena predmetu zákazky | [9 empty] | * Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak uchádzač je platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.
Cena predmetu zákazky / zmluvy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N
Špeciálne analytické a laboratórne zariadenia pre NFP projekt NANOVIR | [6 empty] | Cena za MJ |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ
p. č. | Názov položky | Špecifikácia položky | Číslo rozpočtovej položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ |  | bez DPH (EUR) | Sadzba DPH (%) * | DPH (EUR) | s DPH (EUR) | bez DPH (EUR) | DPH (EUR) | s DPH (EUR)
A | B | C |  | E | F | G | H | I | H/100 x I | H + J | F x H | L/100 x I | L + M
1 | Zariadenie na štúdium atomárnej štruktúry | Kompaktný (stolný) RTG difraktometer na meranie v reflexnom režime s Bragg-Brentano usporiadaním s parametrami: - Goniometer musí byť typu Theta-Theta. Polomer goniometra minimálne 140 mm. - Merací rozsah goniometra min. od 0 deg. do 145 deg. Minimálne. širší interval uhlového rozsahu 2theta - Goniometer musí garantovať absolútnu presnosť merania uhla ±0.02 deg. v celom intervale uhlového rozsahu 2theta. - Difraktometer musí byť vybavený RTG lampou s Cu terčíkom a adekvátnym napájacím zdrojom. Prístroj musí podporovať štandardný rozmer RTG lámp, ktoré sa používajú v bežných laboratórnych difraktometroch. - RTG lampa musí mať minimálny výkon 600 W (30-40 kV, 7-15 mA). Maximálne vyšší výkon RTG lampy. V prípade že RTG lampa vyžaduje na svoju činnosť externý chladiaci systém, ten musí byť súčasťou dodávky. - Držiak vzorky musí umožňovať otáčanie vzorky. Navyše musí umožňovať sekvenčné zmeranie minimálne 5 vzoriek, prípustná vyššia kapacita vzoriek v automatickom podávači vzoriek - V závislosti od dizajnu difraktometra musí obsahovať variabilné divergenčné a rozptylové clony; a Sollerove clony. - Difraktometer musí byť vybavený mikropásikovým detektorom s aspoň 150 mikropásikmi, pričom rozostup susedných mikropásikov musí byť menší ako 100 mikrometrov. Detektor musí umožňovať diskrimináciu detegovaných fotónov s cieľom potlačenia fluorescenčného žiarenia. - Difraktometer musí byť vybavený riadiacim počítačom s nevyhnutným programovým vybavením na riadenie experimentu a automatizovaný zber dát. Riadiaci počítač musí byť súčasťou prístroja alebo osobitne ako súčasť dodávky min. splňať CPU: min. 7000 bodov benchmark cpu passmark, GPU: integrovaná min 2 GB, RAM: min. 8GB, SSD: min. 512 GB, OS: Win10, 64-bit, periférie: optická mechanika, RJ-45, USB 3.0, USB 2.0, HDMI, VGA, DisplayPort, analógový vstup/výstup, klávesnica a myš v balení, veľký LED monitor (s uhlopriečkou min. 27‘‘) a sieťovú kartu umožňujúcou pripojenie k sieti LAN. - Súčasťou dodávky musí byť aj nevyhnutné programové vybavenie na identifikáciu kryštalografických fáz, ktoré vie spolupracovať s databázou COD. Dodaný program musí navyše umožňovať kvantitatívnu fázovú analýzu. Požadujeme minimálne dodanie ďalších programov určených na vypresnenie atomárnej štruktúry pomocou Rietveldovej analýzy. - Na správne fungovanie všetkých komponentov difraktometra (napájací zdroj RTG lampy, externý chladič, riadiaci počítač) by malo postačovať jednofázové striedavé napätie (220-240 V). - V celkovej cene difraktometra musia byť zahrnuté: zabalenie a transport zariadenia, inštalácia a základné zaškolenie na jeho prevádzku. Zariadenie musí byť celkom nové a nepoužité. | 0H2P28 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena predmetu zákazky / zmluvy L: 0; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: 0 | celková cena za časť predmetu zákazky v EUR s DPH
Cena predmetu zákazky / zmluvy H: za uchádzača/predávajúceho V .......................................... dňa .......................; Cena predmetu zákazky / zmluvy N: podpis: | ...........................................
Note on D10: Alexovič Matiašová: PHZ bez DPH, bola vložená pre každú položku jednotlivo